Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 25 апреля 1984 г. N 1438

	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ
	ПРИБОРЫ РАДИОВОЛНОВЫЕ
	ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Nondestructive testing. Radiowave instruments. General technical
	requirements
	ГОСТ 26170-84
	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением от 09.03.1987 N 662,
	Изменения N 2, утв. Постановлением от 13.06.1988 N 1724,
	Изменения N 3, утв. в октябре 1989 г.)

	Группа П18

	МКС 19.100

	ОКП 42 7661 - 42 7663

	Дата введения

	1 июля 1985 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 25 апреля 1984 г. N 1438.

	2. Введен впервые.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3. Ссылочные нормативно-технические документы

	----------------------------------------T-------------------------

	Обозначение НТД, на который дана ссылка	¦	 Номер пункта, подпункта

	----------------------------------------+-------------------------

	ГОСТ 2.601-95                           	¦	1.7

	ГОСТ 8.401-80                           	¦	1.4.1

	ГОСТ 9.032-74                           	¦	1.10

	ГОСТ 9.301-86                           	¦	1.10

	ГОСТ 9.306-85                           	¦	1.10

	ГОСТ 12.1.006-84                        	¦	2.1; 2.2

	ГОСТ 12.1.019-79                        	¦	2.1

	ГОСТ 12.1.030-81                        	¦	2.1

	ГОСТ 12.2.003-91                        	¦	2.1

	ГОСТ 12.2.049-80                        	¦	1.3.1

	ГОСТ 12.4.026-76                        	¦	2.3

	ГОСТ 12.4.040-78                        	¦	1.3.10

	ГОСТ 12997-84                           	¦	1.1; 1.3.13.1

	ГОСТ 15150-69                           	¦	1.5.3

	ГОСТ 17516-72                           	¦	1.5.3

	ГОСТ 21128-83                           	¦	1.3.13.1

	ГОСТ 22269-76                           	¦	1.3.1

	ГОСТ 22613-77                           	¦	1.3.1

	ГОСТ 22614-77                           	¦	1.3.1

	ГОСТ 22615-77                           	¦	1.3.1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ГОСТ 22902-78                           	¦	1.3.1

	ГОСТ 23222-88                           	¦	1.4.1

	4. Ограничение срока действия снято по Протоколу N 4-93 Межгосударственного
	совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94).

	5. Издание (март 2004 г.) с Изменением N 1 (Постановление от 09.03.1987 N 662),
	Изменением N 2 (Постановление от 13.06.1988 N 1724), Изменением N 3,
	утвержденным в октябре 1989 г. (ИУС 1-90).

	Настоящий стандарт распространяется на дефектоскопы, структуроскопы,
	толщиномеры, влагомеры, плотномеры, вибромеры (далее - приборы),
	предназначенные для контроля материалов, полуфабрикатов и изделий.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1.1. Приборы следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего
	стандарта, ГОСТ 12997 (для средств и систем автоматизированного контроля),
	технических условий на приборы конкретных типов по рабочим чертежам,
	утвержденным в установленном порядке.

	(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).

	1.2. В зависимости от назначения приборы подразделяют на следующие
	исполнения:

	стационарные;

	передвижные;

	переносные, в том числе портативные.

	1.3. Требования к конструкции

	1.3.1. Конструкция приборов должна соответствовать эргономическим
	требованиям ГОСТ 22269, ГОСТ 22613, ГОСТ 22614, ГОСТ 22615, ГОСТ 22902 и
	ГОСТ 12.2.049.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.3.2. Конструкцией приборов должна быть предусмотрена возможность
	проверки параметров функциональных блоков.

	1.3.3. Движущиеся элементы конструкций должны быть снабжены защитными
	устройствами, препятствующими случайному попаданию в них посторонних
	предметов и случайному соприкосновению с ними.

	1.3.4. (Исключен, Изм. N 1).

	1.3.5. В приборах должен быть предусмотрен выход на вторичные средства
	обработки информации (самописец, фотоприставку, формирователь телевизионного
	сигнала, ЭВМ и др.). Перечень вторичных средств обработки информации следует
	устанавливать в технических условиях на приборы конкретных типов.

	В приборах должны быть предусмотрены по требованию потребителя
	возможность подготовки к работе без использования стандартных образцов и (или)
	имитаторов, средства отображения и хранения информации, автоматическая отстройка
	от влияющих факторов.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).

	1.3.6. (Исключен, Изм. N 1).

	1.3.7. Приборы должны соответствовать требованиям "Общесоюзных норм
	допускаемых индустриальных радиопомех (Нормы 8-72)", утвержденных
	Государственной комиссией по радиочастотам СССР.

	1.3.8. Антенна(ы) преобразователя прибора должна(ы) иметь защитные
	устройства.

	Требования к защитным устройствам должны устанавливаться в технических
	условиях на приборы конкретных типов.

	1.3.9. Преобразователи приборов одного типа должны быть взаимозаменяемыми.

	При замене преобразователя допускается проведение разовых регулировок для
	установки режимов питания СВЧ генератора и полупроводниковых изделий, входящих
	в преобразователь.

	(Измененная редакция, Изм. N 3).

	1.3.10. Символы органов управления должны соответствовать ГОСТ 12.4.040.

	1.3.11. Требования к времени установления рабочего режима и
	продолжительности непрерывной работы приборов

	1.3.11.1. Время установления рабочего режима приборов должно выбираться из
	ряда: 1; 5; 15; 30 с; 1; 5; 10; 15 мин.

	Время установления рабочего режима дефектоскопов должно быть не более:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	стационарных и передвижных - 60 с;

	переносных и портативных - 5 с.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).

	1.3.11.2. Время непрерывной работы приборов с питанием от электрической сети
	должно быть не менее 8 ч, включая время установления рабочего режима.

	Время непрерывной работы приборов с автономным питанием должно
	устанавливаться в технических условиях на приборы конкретных типов.

	1.3.12. Требования к массе приборов

	1.3.12.1. Масса стационарных приборов должна быть не более 125 кг, масса
	стационарных дефектоскопов с 01.01.1993 - не более 100 кг.

	1.3.12.2. Масса передвижных приборов должна быть не более 45 кг, масса
	передвижных дефектоскопов с 01.01.1993 - не более 40 кг.

	1.3.12.3. Масса переносных приборов должна быть не более 30 кг, при этом масса
	каждого отдельного блока должна быть не более 20 кг; для переносных дефектоскопов с
	01.01.1993 - не более 25 кг, при этом масса каждого отдельного блока должна быть не
	более 20 кг.

	Масса портативных приборов должна быть не более 6 кг; масса портативных
	дефектоскопов с преобразователем:

	обычного исполнения - не более 5 кг;

	микрополоскового исполнения - не более 3 кг, с 01.01.1993 - не более 2 кг.

	1.3.12.1 - 1.3.12.3. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).

	1.3.12.4. (Исключен, Изм. N 1).

	1.3.13. Требования к электрическому питанию

	1.3.13.1. Питание приборов от сети - по ГОСТ 12997 и (или) химических
	источников тока - по ГОСТ 21128.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	1.3.13.2. (Исключен, Изм. N 1).

	1.3.13.3. Приборы с питанием от химических источников тока должны иметь
	устройство для контроля напряжения питания.

	1.3.13.4. Потребляемая мощность при номинальном напряжении должна быть не

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	более:

	для стационарных - 750 В x А; "с 01.01.1993 - 500 В x А";

	для передвижных - 250 В x А; "с 01.01.1993 - 200 В x А";

	для переносных - 70 В x А; "с 01.01.1993 - 60 В x А";

	для портативных 25 В x А, для дефектоскопов - 15 В x А.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).

	1.4. Требования к метрологическим и точностным характеристикам

	1.4.1. Нормируемыми метрологическими характеристиками приборов,
	проводящих контроль с регистрацией количественных характеристик объекта, в
	соответствии с ГОСТ 23222 являются пределы допускаемых основных и
	дополнительных погрешностей.

	Способ представления основных и дополнительных погрешностей - по ГОСТ
	8.401.

	Предел допускаемой относительной основной погрешности устанавливают от
	значения измеряемой величины.

	1.4.2. Для толщиномеров предел допускаемой относительной основной
	погрешности не должен превышать +/- 3%; для переносных толщиномеров - не должен
	превышать +/- 10%.

	Для влагомеров предел допускаемой относительной основной погрешности не
	должен превышать +/- 0,5%; для переносных влагомеров не должен превышать +/- 3%.

	Для плотномеров предел допускаемой относительной основной погрешности не
	должен превышать +/- 2%; для переносных плотномеров не должен превышать +/- 5%.

	Для виброметров предел допускаемой относительной основной погрешности при
	контроле амплитуды не должен превышать +/- 5%; для переносных виброметров не
	должен превышать +/- 10%.

	Для виброметров предел допускаемой относительной основной погрешности при
	контроле частоты не должен превышать +/- 2%; для переносных виброметров не
	должен превышать +/- 5%.

	Для приборов, предназначенных для послойного контроля параметров
	многослойных материалов и изделий, предел допускаемой относительной основной
	погрешности следует устанавливать в технических условиях на приборы конкретных
	типов.

	Для дефектоскопов предел допускаемой основной погрешности при определении

	границ или координат дефектов не должен превышать 0,5	, где 	 - длина волны

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	выбранного радиодиапазона.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).

	1.4.3. Пределы допускаемых дополнительных погрешностей устанавливаются в
	технических условиях на приборы конкретных типов, но не должны превышать
	половины относительной основной погрешности.

	1.4.4, 1.4.5. (Исключены, Изм. N 2).

	1.4.6. Разрешающая способность структуроскопов и дефектоскопов на глубине до
	половины длины волны должна быть не хуже длины волны. Для дефектоскопов порог
	чувствительности: раскрытие расслоения при площади минимального выявляемого

	дефекта не более 	 должен быть не более 0,01	.

	Порог чувствительности дефектоскопа определяют при условии 	,

	где N - показатель преломления материала на длине волны выбранного
	радиодиапазона;

	- максимально допустимое отклонение от N;

	- величина раскрытия расслоения;

	H - толщина образца.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).

	1.4.7. Минимальная зона контроля прибора должна быть не более квадрата
	рабочей длины волны.

	1.5. Требования устойчивости при внешних воздействиях

	1.5.1, 1.5.2. (Исключены, Изм. N 1).

	1.5.3. Требования устойчивости приборов при климатических воздействиях - по
	ГОСТ 15150, механических - по ГОСТ 17516.

	(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).

	1.5.4. (Исключен, Изм. N 3).

	1.6. Требования надежности

	1.6.1. (Исключен, Изм. N 2).

	1.6.2. (Исключен, Изм. N 3).

	1.6.3. Средняя наработка на отказ приборов должна быть не менее 16700 ч.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.6.4. Установленный срок службы приборов, установленную безотказную
	наработку, среднее время восстановления работоспособности, критерии отказа и
	предельного состояния регламентируют в технических условиях на приборы
	конкретных типов.

	(Измененная редакция, Изм. N 3).

	1.6.5. Полный средний срок службы приборов должен быть не менее 10 лет.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).

	1.6.6. Показатели надежности дефектоскопов - по нормативной документации.

	(Введен дополнительно, Изм. N 1).

	1.7. К приборам следует прилагать эксплуатационную документацию по ГОСТ
	2.601, в которой должны быть указаны также методы и средства контроля
	метрологических характеристик.

	1.8. В технических условиях на приборы конкретных типов следует также
	устанавливать:

	область применения;

	зону контроля;

	диапазон измерения контролируемого параметра;

	минимальный радиус кривизны поверхности контролируемого объекта;

	максимальную глубину залегания выявляемого дефекта;

	диапазон изменения неинформативных параметров материала (для
	специализированных приборов);

	производительность контроля;

	габаритные размеры.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).

	1.9. Номенклатура основных показателей, необходимых при разработке
	технических заданий на ОКР и технических условий на приборы конкретных типов,
	приведена в Приложении 1; термины, применяемые в настоящем стандарте, и их
	пояснения приведены в Приложении 2.

	(Измененная редакция, Изм. N 3).

	1.10. Лакокрасочные покрытия наружных поверхностей приборов - по ГОСТ
	9.032, защитные и защитно-декоративные - по ГОСТ 9.306 и ГОСТ 9.301.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(Введен дополнительно, Изм. N 3).

	2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

	2.1. При изготовлении и эксплуатации приборов следует выполнять требования
	ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.1.006, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030, "Правила технической
	эксплуатации электроустановок потребителей и правила безопасности при
	эксплуатации установок потребителей", утвержденные Госэнергонадзором, а также
	"Санитарные нормы и правила при работе с источниками электромагнитных полей
	высоких, ультравысоких и сверхвысоких частот", утвержденные Минздравом СССР.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	2.2. Уровень максимальной излучаемой мощности прибора, а также уровень
	максимальной плотности излучаемой мощности в доступной для оператора зоне
	должны быть указаны в технических условиях на приборы конкретных типов, причем
	уровень максимальной плотности излучаемой мощности не должен превышать
	предельно допустимых значений, установленных в ГОСТ 12.1.006.

	2.3. Внутри приборов, где имеются напряжения свыше 500 В, должны быть
	нанесены знаки и надписи, предупреждающие об опасности. Цвет и надписи знаков
	безопасности - по ГОСТ 12.4.026 <*>.

	--------------------------------

	<*> На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.4.026-2001.

	2.4. Приборы с питанием от сети переменного тока должны иметь отдельный
	зажим для заземления корпуса.

	2.5. Значения допустимого уровня звука не должны превышать 60 дБА.

	(Введен дополнительно, Изм. N 1).

	Приложение. (Исключено, Изм. N 3).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 1

	Обязательное

	НОМЕНКЛАТУРА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ПРИ
	РАЗРАБОТКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА
	РАДИОВОЛНОВЫЕ ПРИБОРЫ

	---------------------------------T-----------------------------------------

	     Наименование показателя     	¦	           Применяемость в НТД

	                                 	+-------------T--------------T------------

	                                 	¦	Дефектоскопы 	¦	Структуроскопы	¦	Толщиномеры,

	                                 	¦	             	¦	              	¦	 влагомеры,

	                                 	¦	             	¦	              	¦	 плотномеры,

	                                 	¦	             	¦	              	¦	 виброметры

	                                 	+------T------+-------T------+------T-----

	                                 	¦	  ТЗ  	¦	  ТУ  	¦	  ТЗ   	¦	  ТУ  	¦	  ТЗ  	¦	 ТУ

	                                 	¦	на ОКР	¦	      	¦	на ОКР 	¦	      	¦	на ОКР	¦

	---------------------------------+------+------+-------+------+------+-----

	                               1. Показатели назначения

	1.1. Порог чувствительности, мм  	¦	  +   	¦	  +   	¦	  +/-  	¦	 +/-  	¦	      	¦	  -

	1.2. Разрешающая способность, мм 	¦	  +   	¦	  +   	¦	   +   	¦	  +   	¦	      	¦	  -

	1.3. Предел допускаемой основной 	¦	  -   	¦	  -   	¦	  +/-  	¦	 +/-  	¦	  +   	¦	  +

	и дополнительной погрешностей    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	измерения контролируемого        	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	параметра                        	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	1.4. Диапазон измерения          	¦	  -   	¦	  -   	¦	  +/-  	¦	 +/-  	¦	  +   	¦	  +

	контролируемого параметра        	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.5. Производительность          	¦	 +/-  	¦	 +/-  	¦	  +/-  	¦	 +/-  	¦	 +/-  	¦	 +/-

	контроля, м/с                    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	1.6. Предел допускаемой основной 	¦	 +/-  	¦	 +/-  	¦	   -   	¦	  -   	¦	  -   	¦	  -

	погрешности определения границ   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	или координат объектов, мм       	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	1.7. Автоматическая отстройка    	¦	 +/-  	¦	 +/-  	¦	  +/-  	¦	 +/-  	¦	 +/-  	¦	 +/-

	от влияющих факторов             	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	1.8. Время установления          	¦	 +/-  	¦	  +   	¦	  +/-  	¦	  +   	¦	 +/-  	¦	  +

	рабочего режима                  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	1.9. Максимальная глубина        	¦	 +/-  	¦	 +/-  	¦	   -   	¦	  -   	¦	  -   	¦	  -

	залегания выявляемого дефекта, мм	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	1.10. Время непрерывной работы   	¦	  +   	¦	  +   	¦	   +   	¦	  +   	¦	  +   	¦	  +

	от одного комплекта батарей      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	или аккумуляторов, ч             	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	1.11. Параметры контролируемого  	¦	 +/-  	¦	 +/-  	¦	  +/-  	¦	 +/-  	¦	 +/-  	¦	 +/-

	объекта, ограничивающие область  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	применения                       	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	1.12. Зона контроля              	¦	 +/-  	¦	 +/-  	¦	  +/-  	¦	 +/-  	¦	 +/-  	¦	 +/-

	1.13. Подготовка к работе        	¦	 +/-  	¦	 +/-  	¦	  +/-  	¦	 +/-  	¦	 +/-  	¦	 +/-

	без использования стандартных    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	образцов и (или) имитаторов      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	1.14. Автоматизация процесса     	¦	 +/-  	¦	 +/-  	¦	  +/-  	¦	 +/-  	¦	 +/-  	¦	 +/-

	измерения                        	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	1.15. Документирование           	¦	 +/-  	¦	 +/-  	¦	  +/-  	¦	 +/-  	¦	 +/-  	¦	 +/-

	результатов контроля             	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	1.16. Габаритные размеры, мм     	¦	  +   	¦	  +   	¦	   +   	¦	  +   	¦	  +   	¦	  +

	1.17. Отличительные особенности  	¦	  +   	¦	  +   	¦	   +   	¦	  +   	¦	  +   	¦	  +

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                          2. Показатели надежности

	2.1. Средняя наработка           	¦	 +/-  	¦	  +   	¦	  +/-  	¦	  +   	¦	 +/-  	¦	  +

	на отказ, ч                      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	2.2. Установленная безотказная   	¦	  +   	¦	  +   	¦	   +   	¦	  +   	¦	  +   	¦	  +

	наработка, ч                     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	2.3. Полный средний срок         	¦	  -   	¦	  +   	¦	   -   	¦	  +   	¦	  -   	¦	  +

	службы, лет                      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	2.4. Среднее время восстановления	¦	  -   	¦	  +   	¦	   -   	¦	  +   	¦	  -   	¦	  +

	работоспособного состояния, ч    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	            3. Показатели экономного использования материалов

	                                 и энергии

	3.1. Масса, кг                   	¦	  +   	¦	  +   	¦	   +   	¦	  +   	¦	  +   	¦	  +

	3.2. Потребляемая мощность       	¦	  +   	¦	  +   	¦	   +   	¦	  +   	¦	  +   	¦	  +

	(при питании от сети), В x А     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	             4. Показатели устойчивости к внешним воздействиям

	4.1. Устойчивость к воздействию  	¦	  +   	¦	  +   	¦	   +   	¦	  +   	¦	  +   	¦	  +

	климатических факторов           	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	4.2. Устойчивость к воздействию  	¦	  -   	¦	  +   	¦	   -   	¦	  +   	¦	  -   	¦	  +

	механических факторов            	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	                        5. Показатели безопасности

	5.1. Электрическое сопротивление 	¦	 +/-  	¦	  +   	¦	  +/-  	¦	  +   	¦	 +/-  	¦	  +

	изоляции токоведущих цепей, МОм  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	5.2. Электрическая прочность     	¦	 +/-  	¦	  +   	¦	  +/-  	¦	  +   	¦	 +/-  	¦	  +

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	изоляции токоведущих цепей, В    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	                        6. Эргономические показатели

	6.1. Уровень шума, дБ            	¦	  -   	¦	  +   	¦	   -   	¦	  +   	¦	   -  	¦	  +

	                         7. Эстетические показатели

	7.1. Показатель тщательности     	¦	  -   	¦	  +   	¦	   -   	¦	  +   	¦	  -   	¦	  +

	покрытия и отделки поверхности   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦

	Приложение 2

	Справочное

	ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ИХ
	ПОЯСНЕНИЯ

	-----------------------T---------------------------------------------------

	        Термин         	¦	                     Пояснение

	-----------------------+---------------------------------------------------

	Радиоволновый виброметр	¦	 Прибор радиоволнового неразрушающего контроля,

	                       	¦	предназначенный для бесконтактного измерения

	                       	¦	параметров [амплитуды и (или) частоты] вибраций,

	                       	¦	отражающих радиоволны объектов контроля

	Порог чувствительности 	¦	 Минимальный параметр выявляемого дефекта

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Документирование       	¦	 Наличие средств отображения и (или) хранения

	результатов            	¦	информации

	Отличительные          	¦	 Качественный показатель, учитывающий

	особенности            	¦	использованные изобретения, оригинальность внешнего

	                       	¦	исполнения и другие моменты оригинальности

	                       	¦	разработки

	Приложения 1, 2. (Введены дополнительно, Изм. N 3).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.